Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F2/9 του Πιστοποιητικού Αρ. 887-4

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

του

Εργαστηρίου Δοκιμών & Διακριβώσεων

της

METRISIS ΔιακριΒωσεισ ι.Κ.ε.

για τη διενέργεια διακριβώσεων

| Μέγεθος / Αντικείμενο Διακρίβωσης | Περιοχή Μέτρησης | Μετρητική Ικανότητα Διακριβώσεων (k=2)* | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- |
| Μετρήσεις μάζας |
| Πρότυπα μάζας |  |  | Εφαρμοζόμενη οδηγία: OIML R111:2004 Δυνατότητα διακρίβωσης πρότυπων βαρών μέχρι και κλάση OIML: |
|  | 1 mg έως 2 mg | 8,7 μg | F2 |
|  | 5 mg έως 10 mg | 8,9 μg | F2 |
|  | 20 mg έως 50 mg | 8,9 μg | F1 |
|  | 100 mg έως 200 mg | 9,0 μg | F1 |
|  | 500 mg | 9,1 μg | F1 |
|  | 1 g | 9,4 μg | E2 |
|  | 2 g | 9,7 μg | E2 |
|  | 5 g | 10 μg | Ε2 |
|  | 10 g | 11 μg | Ε2 |
|  | 20 g | 12 μg | Ε2 |
|  | 50 g | 15 μg | Ε2 |
|  | 100 g | 87 μg | F1 |
|  | 200 g | 92 μg | Ε2 |
|  | 500 g | 0,92 mg | F2 |
|  | 1 kg | 1,0 mg | F1 |
|  | 2 kg | 1,9 mg | F1 |
|  | 5 kg | 9,0 mg | F2 |
|  | 10 kg | 83 mg | M1 |
|  | 20 kg | 83 mg | F2 |
| Όργανα ζύγισης μη-αυτόματης λειτουργίας | 1 mg έως 20 mg | 0,004 mg | Εφαρμοζόμενη οδηγία: EURAMET/cg-18/v.04:2015 Χρήση προτύπων OIML κλάσης: E1: 1 g έως 611 g E2: 1 mg έως 38,5 kg F1: 1 mg έως 50,8 kg F2: 1 mg έως 9,1 kg M1: 5 kg έως 360 kg M2: 50 g έως 340 kg M3: 50 g έως 460 kg Η διακρίβωση γίνεται επί τόπου. |
|  | 50 mg | 0,005 mg |  |
|  | 100 mg | 0,007 mg |  |
|  | 200 mg | 0,008 mg |  |
|  | 500 mg | 0,011 mg |  |
|  | 1 g | 0,013 mg |  |
|  | 2 g | 0,016 mg |  |
|  | 5 g | 0,021 mg |  |
|  | 10 g | 0,027 mg |  |
|  | 20 g | 0,033 mg |  |
|  | 50 g | 0,040 mg |  |
|  | 100 g | 0,067 mg |  |
|  | 200 g | 0,13 mg |  |
|  | 500 g | 0,33 mg |  |
|  | 1 kg | 2,1 mg |  |
|  | 2 kg | 4,0 mg |  |
|  | 5 kg | 11 mg |  |
|  | 10 kg | 21 mg |  |
|  | 20 kg | 40 mg |  |
|  | 50 kg | 0,33 g |  |
|  | 100 kg | 3,7 g |  |
|  | 200 kg έως 360 kg | 6, 7 x 10-5 |  |
|  | 500 kg | 52 g |  |
|  | 700 kg | 92 g |  |
|  | 1000 kg | 0,29 kg |  |
|  | 1160 kg | 0,40 kg |  |
|  | 1160 kg έως 10440 kg | (3,44 x 10-4 x m + 1,2 x N) kg m: φορτίο προτύπων μαζών σε kg Ν: αριθμός υποκατάστατων φορτίων | Εφαρμοζόμενη οδηγία: EURAMET/cg-18/v.04:2015 με χρήση υποκατάστατων φορτίων γνωστού υλικού και πυκνότητας που διαθέτει ο πελάτης σύμφωνα με τις υποδείξεις του εργαστηρίου. Χρήση προτύπων OIML κλάσης: M1: 360 kg M2: 340 kg M3: 460 kg Η διακρίβωση γίνεται επί τόπου. |
| Διατάξεις ελέγχου αναρτήσεων οχημάτων | 0 kg έως 1160 kg ανά τροχό | 0,090 % | Διακρίβωση σύμφωνα με τις οδηγίες ελέγχου των κατασκευαστών: CARTEC, BOSCH, ΑΤΤ, MAHA, BEISSBARTH και CORGHI Η διακρίβωση γίνεται επί τόπου. |
| Διακριβώσεις αναλυτών καυσαερίων |
| Αναλυτές καυσαερίων βενζινοκίνητων οχημάτων κλάσεως 0, Ι και ΙΙ, φορητοί αναλυτές καυσαερίων | C3H8 : 2000 x 10-6 vol 600 x 10-6 vol 200 x 10-6 vol | 0,60 % 0,74 % 0,95 % | Εφαρμοζόμενα πρότυπα: OIML R 99-1&2:2008 Η διακρίβωση μπορεί να γίνει και επί τόπου. |
|  | CO : 3,5 % vol 1,0 % vol 0,5 % vol | 0,34 % 0,29 % 0,34 % |  |
|  | CO2 : 14 % vol 10 % vol 6 % vol | 0,46 % 0,46 % 0,47 % |  |
|  | O2 : 0,5 % vol έως 20 % vol | 1,0 % |  |
| Αναλυτές καυσαερίων πετρελαιοκίνητων οχημάτων | Απορρόφηση: 0% έως 100% | 0,80 % | Διακρίβωση σύμφωνα με την οδηγία 72/306/ΕOΚ, Παράρτημα VII, εδάφιο 3.6. Διαθέσιμα πρότυπα φίλτρα αναφοράς: HELMA, MAHA, SENSORS/ CARTEC, TEXA, BOSCH, TECHNOTEST Η διακρίβωση μπορεί να διεξαχθεί και επί τόπου. |
|  | Συντελεστής απορρόφησης (θολερότητα): 0 m-1 έως 9,99 m-1 | 0,040 m-1 |  |
| Διαστασιακές μετρήσεις |
| Διατάξεις οριζόντιας μετατόπισης (σύγκλιση/απόκλιση) οχημάτων. | -20 mm έως +20 mm | 0,010 mm | Διακρίβωση σύμφωνα με τις οδηγίες ελέγχου των κατασκευαστών: CARTEC, BOSCH, ΑΤΤ, MAHA, BEISSBARTH και CORGHI Η διακρίβωση γίνεται επί τόπου. |
| Μετρήσεις δύναμης |
| Διατάξεις ελέγχου συστημάτων πέδησης οχημάτων |  |  | Διακρίβωση σύμφωνα με τις οδηγίες ελέγχου των κατασκευαστών: |
|  | 0 kN έως 40 kΝ | 0,90 % | CARTEC |
|  | 0 kN έως 5 kΝ 5 kN έως 40 kN | 0,40 % 0,20 % | ΜΑΗΑ |
|  | 0 kN έως 40 kN | 0,40 % | BOSCH/ΑΤΤ |
|  | 0 kN έως 40 kΝ | 0,40 % | CORGHI |
|  | 0 kN έως 40 kN | 0,30 % | BEISSBARTH |
|  |  |  | Η διακρίβωση γίνεται επί τόπου. |
| Φωτομετρικές μετρήσεις |
| Διατάξεις ελέγχου προβολέων οχημάτων | Φωτεινότητα: 0 έως 240 lux | 2,6 % | Διακρίβωση σύμφωνα με τις οδηγίες ελέγχου των κατασκευαστών: CARTEC, BOSCH, MAHA, BEISSBARTH, TECNOLUX & TECNOIL, TECNOCOLOR, CORGHI Η διακρίβωση γίνεται επί τόπου. |
|  | Κλίση προσπίπτουσας φωτεινής δέσμης: 0 % 2 % (κατακόρυφος άξονα) 2 % (οριζόντιος άξονα) | 0,032 % 0,056 % 0,040 % |  |
| Μετρήσεις θερμοκρασίας |
| Θάλαμοι ελεγχόμενης θερμοκρασίας όγκου έως 2000 l (κλίβανοι, ισοθερμικά λουτρά, αυτόκαυστα, ψυγεία, καταψύκτες), θερμομπλόκ, συσκευές PCR | -80 °C έως -20 °C | 0,16 °C | Εφαρμοζόμενη οδηγία: DKD-R 5-7:2018 Για τα εύρη θερμοκρασίας: -80 °C έως -20 °C και 180 °C έως 400 °C η διακρίβωση γίνεται σε μεμονωμένα σημεία του θαλάμου σύμφωνα με την περίπτωση (C) της οδηγίας. Η διακρίβωση μπορεί να γίνει και επί τόπου. |
|  | -20 °C έως 0 °C | 0,15 °C |  |
|  | 0 °C έως 150 °C | 0,14 °C |  |
|  | 150 °C έως 180 °C | 0,22 °C |  |
|  | 180 °C έως 250 °C | 0,25 °C |  |
|  | 250 °C έως 400 °C | 1,1 °C |  |
| Θερμόμετρα άμεσης ανάγνωσης, καταγραφικά θερμοκρασίας με εξωτερικό αισθητήριο | -20 °C έως 0 °C | 0,05 °C | Εφαρμοζόμενη οδηγία: DKD-R 5-1:2018 Η διακρίβωση μπορεί να γίνει και επί τόπου. |
|  | 0 °C έως 60 °C | 0,04 °C |  |
|  | 60 °C έως 120 °C | 0,03 °C |  |
|  | 120 °C έως 150 °C | 0,05 °C |  |
|  | 150 °C έως 180 °C | 0,17 °C |  |
| Καταγραφικά θερμοκρασίας | -10 °C έως 0 °C | 0,20 °C | Εφαρμοζόμενη οδηγία: DKD-R 5-1:2018 |
|  | 0 °C έως 45 °C | 0,15 °C |  |
|  | 45 °C έως 70 °C | 0,23 °C |  |
| Θερμόμετρα διαστολής υγρού μερικής ή ολικής βύθισης | -20 °C έως 0 °C | 0,05 °C | Εφαρμοζόμενες οδηγίες: COFRAC LAB GTA 08:2018 ISO 386:1977 ASTM E77:2014 Διακρίβωση σε ισοθερμικό λουτρό. Η διακρίβωση μπορεί να γίνει και επί τόπου. |
|  | 0 °C έως +60 °C | 0,04 °C |  |
|  | 60 °C έως 120 °C | 0,03 °C |  |
|  | 120 °C έως 150 °C | 0,05 °C |  |
|  | 150 °C έως 180 °C | 0,17 °C |  |
| Μετρήσεις όγκου |
| Μηχανικές πιπέτες εμβόλου | 10 μl | 0,35% | Εφαρμοζόμενη οδηγία: EURAMET/cg-19/v.3.0 2018 |
|  | 20 μl | 0,20% |  |
|  | 50 μl | 0,13% |  |
|  | 100 μl έως 10 ml | 0.12% |  |
| Δοσίμετρα εμβόλου (dispensers, ψηφιακές προχοΐδες, αυτόματοι τιτλοδότες) | 1ml έως 100 ml | 0,13 % |  |
| Σιφώνια μιας χαραγής, ογκομετρικές φιάλες, κύλινδροι | 1 ml | 0,20 % |  |
|  | 2 ml έως 5 ml | 0,10 % |  |
|  | 10 ml έως 15 ml | 0,050 % |  |
|  | 20 ml έως 25 ml | 0,040 % |  |
|  | 50 ml έως 100 ml | 0,030 % |  |
|  | 150 ml έως 500 ml | 0,020 % |  |
|  | 1000 ml έως 2000 ml | 0,030 % |  |
| Φασματοφωτομετρικές μετρήσεις |
| Απορρόφηση / Φασματοφωτόμετρα ορατού και υπεριώδους φωτός στην περιοχή 235 nm έως 695 nm | 0 έως 0,65 AU (υπεριώδες) | 5,2 mAU** | Εφαρμοζόμενο πρότυπο: ASTM E 275-08(2022) Η διακρίβωση μπορεί να γίνει και επιτόπου. |
|  | 0 AU έως 0,25 AU (ορατό) | 2,8 mAU** |  |
|  | 0,25 AU έως 0,50 AU (ορατό) | 3,2 mAU** |  |
|  | 0,50 AU έως 1,00 AU (ορατό) | 3,9 mAU** |  |

*   Όπου η αβεβαιότητα συνοδεύεται από την αντίστοιχη μονάδα μέτρησης, είναι απόλυτη, ενώ όπου δεν συνοδεύεται από μονάδα, είναι σχετική.

** Οι τιμές αβεβαιότητας εκτιμήθηκαν υποθέτοντας ένα φασματοφωτόμετρο με διαχωριστική ικανότητα 0,1 mAU.

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις, Λάμπρου Κατσώνη 95, 183 44 Μοσχάτο.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Κ. Κωνσταντόπουλος, Γ. Φαρδής.

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 16.03.2022.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 887-4, κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι τις 29.09.2025.

Αθήνα, 16.05.2022

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.