Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F2/9 του Πιστοποιητικού Αρ. 966-4 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Διακριβώσεων ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΕΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ (ΥΠΗΔ)

| Μέγεθος / Αντικείμενο Διακρίβωσης | Περιοχή Μέτρησης | Αβεβαιότητα * (Στάθμη εμπιστοσύνης 95%) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- |
| Διαστατικές Μετρήσεις |
| Παχύμετρα αναλογικά / ψηφιακά (για εξωτερικές, εσωτερικές και μετρήσεις βάθους) | 0 mm έως 500 mm (0 in έως 20 in) | L: μήκος σε mm d: διακριτική ικανότητα σε μm | Συγκριτική διακρίβωση με χρήση πρότυπων πλακιδίων, πρότυπων ράβδων μήκους & πρότυπων δακτυλίων. Διακρίβωση σύμφωνα με την οδηγία: VDI/VDE/DGQ 2618 part 9.1: 2006 |
| Μικρόμετρα εξωτερικά αναλογικά / ψηφιακά | 0 mm έως 500 mm (0 in έως 20 in) | L: μήκος σε mm d: διακριτική ικανότητα σε μm | Συγκριτική διακρίβωση με χρήση πρότυπων πλακιδίων & πρότυπων ράβδων. Διακρίβωση σύμφωνα με την οδηγία: VDI/VDE/DGQ 2618 part 10.1: 2001 |
| Μετρήσεις Μάζας |
| Μη αυτόματα όργανα ζύγισης, Ηλεκτρονικά / Μηχανικά | 1 mg | 3,1 μg | Διακρίβωση σύμφωνα με την οδηγία: EURAMET/cg-18/v.04 (2015) Χρήση προτύπων σταθμών OIML Κλάσης E2 στο εύρος 1 mg ... 20 kg. Μέγιστο συνολικό διαθέσιμο φορτίο (max grouped load) 300 kg. |
|  | 2 mg | 3,8 μg |  |
|  | 5 mg | 3,0 μg |  |
|  | 10 mg | 3,8 μg |  |
|  | 20 mg | 3,0 μg |  |
|  | 50 mg | 4,2 μg |  |
|  | 100 mg | 5,0 μg |  |
|  | 200 mg | 6,2 μg |  |
|  | 500 mg | 9,1 μg |  |
|  | 1 g | 10 μg |  |
|  | 2 g | 13 μg |  |
|  | 5 g | 19 μg |  |
|  | 10 g | 26 μg |  |
|  | 20 g | 28 μg |  |
|  | 50 g | 47 μg |  |
|  | 100 g | 77 μg |  |
|  | 200 g | 0,15 mg |  |
|  | 500 g | 0,34 mg |  |
|  | 1 kg | 0,63 mg |  |
|  | 2 kg | 1,2 mg |  |
|  | 5 kg | 2.9 mg |  |
|  | 10 kg | 5.6 mg |  |
|  | 20 kg | 11mg |  |
|  | 42 kg | 24 mg |  |
|  | 42 kg έως 300 kg | 7,4x10-6 |  |
|  | 42 kg έως 300 kg | (kg) Ι: ένδειξη φορτίου σε kg d: διακριτική ικανότητα σε kg n: πλήθος υποκατάστατων φορτίων και μάζας αναφοράς mcl | Με χρήση υποκατάστατων φορτίων, το καθένα περίπου ίσο με τη μάζα αναφοράς mcl |
| Μάζα / Πρότυπα μάζας | 1 mg | 2,0 μg | πρότυπων βαρών μέχρι και: Κλάση Ε2 κατά OIML R-111:2004 |
|  | 2 mg | 2,0 μg | >> Ε2 >> |
|  | 5 mg | 2,0 μg | >> Ε2 >> |
|  | 10 mg | 2,5 μg | >> Ε2 >> |
|  | 20 mg | 3,0 μg | >> Ε2 >> |
|  | 50 mg | 4,0 μg | >> Ε2 >> |
|  | 100 mg | 5,0 μg | >> Ε2 >> |
|  | 200 mg | 6,0 μg | >> Ε2 >> |
|  | 500 mg | 8,0 μg | >> Ε2 >> |
|  | 1 g | 10 μg | >> Ε2 >> |
|  | 2 g | 12 μg | >> Ε2 >> |
|  | 5 g | 16 μg | >> Ε2 >> |
|  | 10 g | 20 μg | >> Ε2 >> |
|  | 20 g | 25 μg | >> E2 >> |
|  | 50 g | 30 μg | >> E2 >> |
|  | 100 g | 50 μg | >> E2 >> |
|  | 200 g | 0,10 mg | >> E2 >> |
|  | 500 g | 0,25 mg | >> E2 >> |
|  | 1 kg | 0,5 mg | >> E2 >> |
|  | 2 kg | 1,0 mg | >> E2 >> |
|  | 5 kg | 2,5 mg | >> E2 >> |
|  | 10 kg | 5,0 mg | >> E2 >> |
|  | 20 kg | 10 mg | >> E2 >> |
|  | 100g έως 30kg | 5,0x10-7 | Πρότυπα Βάρη που δεν κατατάσσονται σε κλάση κατά OIML R-111:2004 |
| Μετρήσεις Θερμοκρασίας |
| Αισθητήρες θερμοκρασίας με αναλογική ή ψηφιακή μονάδα ανάγνωσης / Αναλογικά ή Ψηφιακά καταγραφικά θερμοκρασίας | -80 oC έως -30 oC | 0,030 oC | Mε τη χρήση μπάνιου και θερμομέτρου αντίστασης λευκόχρυσου. Τα υπό διακρίβωση όργανα πρέπει να έχουν εξωτερικούς αισθητήρες. Διακρίβωση σύμφωνα με την οδηγία: DKD-R 5-1:2018 |
|  | -30 oC έως 150 oC | 0,022 oC |  |
|  | 150 oC έως 250 oC | 0,028 oC |  |
| Ηλεκτρικές Μετρήσεις |
| Όργανα μέτρησης αντίστασης (Ohmmeters) (4 / 2 Wire) (Παραγωγή) | 0 Ω | 50 μΩ | Με τη χρήση πρότυπου multifunction calibrator. Σύμφωνα με την οδηγία: Euramet/cg-15/v.3.0.(02/2015) |
|  | 1 Ω | 11×10-5 |  |
|  | 1,9 Ω | 11×10-5 |  |
|  | 10 Ω | 29×10-6 |  |
|  | 19 Ω | 29×10-6 |  |
|  | 100 Ω | 14×10-6 |  |
|  | 190 Ω | 14×10-6 |  |
|  | 1 kΩ | 11×10-6 |  |
|  | 1,9 kΩ | 11×10-6 |  |
|  | 10 kΩ | 11×10-6 |  |
|  | 19 kΩ | 11×10-6 |  |
|  | 100 kΩ | 15×10-6 |  |
|  | 190 kΩ | 15×10-6 |  |
|  | 1 MΩ | 27×10-6 |  |
|  | 1,9 MΩ | 28×10-6 |  |
|  | 10 MΩ | 52×10-6 |  |
|  | 19 MΩ | 60×10-6 |  |
|  | 100 MΩ | 24×10-5 |  |
|  | 1 mΩ |  | Με τη χρήση πρότυπου current shunt. Σύμφωνα με την οδηγία: Euramet/cg-15/v.3.0.(02/2015) |
|  |  | 36×10-6 |  |
|  | 10 mΩ | 10×10-6 |  |
|  | 100 mΩ | 3,9×10-6 |  |
|  | 1 Ω | 1,1×10-6 |  |
|  | 10 Ω | 1,8×10-6 |  |
|  | 100 Ω | 0,7×10-6 |  |
|  | 1 kΩ | 5,9×10-6 |  |
|  | 10 kΩ | 7,7×10-6 |  |
|  | 0,01 Ω | 24×10-5 | Με τη χρήση πρότυπου decade resistance. Σύμφωνα με την οδηγία: Euramet/cg-15/v.3.0.(02/2015) |
|  | 0,1 Ω | 64×10-6 |  |
|  | 1 Ω | 20×10-6 |  |
|  | 10 Ω | 3,9×10-6 |  |
|  | 100 Ω | 1,0×10-6 |  |
|  | 1 kΩ | 3,5×10-6 |  |
|  | 10 kΩ | 4,2×10-6 |  |
|  | 100 kΩ | 16×10-6 |  |
| Πρότυπες Αντιστάσεις & Αντιστάσεις Shunts (4 / 2 wire) (Μέτρηση) | 1 mΩ | 114×10-6 | Με τη χρήση resistance measurement system. Μέγιστο ρεύμα εφαρμογής 2 A. |
|  | 10 mΩ | 11×10-6 |  |
|  | 100 mΩ | 3,6×10-6 |  |
|  | 1 Ω | 0,8×10-6 |  |
|  | 10 Ω | 1,1×10-6 |  |
|  | 100 Ω | 0,8×10-6 |  |
|  | 1 kΩ | 1,4×10-6 |  |
|  | 10 kΩ | 1,4×10-6 |  |
|  | 100 kΩ | 4,8×10-6 |  |
|  | 1 MΩ | 9,6×10-6 |  |
|  | 10 MΩ | 15×10-6 |  |
|  | 100 MΩ | 15×10-6 |  |
| Αντίσταση (2-wire) (Μέτρηση) | 10 Ω | 25×10-3 | Mε την χρήση ψηφιακού πολυμέτρου 8 ½ ψηφίων. |
|  | 100 Ω | 2,5×10-3 |  |
|  | 1 kΩ | 0,26×10-3 |  |
|  | 10 kΩ | 36×10-6 |  |
|  | 100 kΩ | 13×10-6 |  |
|  | 1 MΩ | 17×10-6 |  |
|  | 10 MΩ | 60×10-6 |  |
|  | 100 MΩ | 51×10-5 |  |
|  | 1GΩ | 5,0×10-3 |  |

* 	Όπου η αβεβαιότητα συνοδεύεται από την αντίστοιχη μονάδα, είναι απόλυτη, ενώ όπου δεν συνοδεύεται από μονάδα, είναι σχετική.

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις, Στρατόπεδο Αερονομίας, 16233, Βύρωνας

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Ε. Αρτσίτας, Ν. Ανδριανάκης, Θ. Αναγνωστόπουλος

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 15.02.2023.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 966-4, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι την 22.01.2028.

Αθήνα, 06.03.2023

Χρήστος Νέστορας 		      Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.