Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F2/18 του Πιστοποιητικού Αρ. 90-7 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Διακριβώσεων της Διεύθυνσης Κέντρου Καινοτομίας (ΔΚΚ) της ΔΕΗ Α.Ε.

| Παράμετροι/ Αντικείμενο Διακρίβωσης | Περιοχή Μέτρησης | Διευρυμένη αβεβαιότητα μέτρησης (k=2)* | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- |
| Τάση DC (Μέτρηση)/ Πρότυπα Τάσης, Βαθμονομητές – Πηγές Τάσης |  | parts per 106 output + μV | Διακρίβωση σύμφωνα με (i) EURAMET cg-15, (ii) πρότυπα του εργαστηρίου, (iii) εσωτερικές διαδικασίες του εργαστηρίου |
|  | [1 μV έως 100 μV] | 0 + 0.029 |  |
|  | (100 μV έως 1 mV] | 0 + 0.042 |  |
|  | (1 mV έως 10 mV] | 0 + 0.25 |  |
|  | (10 mV έως 120 mV] | 5.0 + 0.3 |  |
|  | (120 mV έως 1.2 V] | 4.0 + 0.8 |  |
|  | 1.018 V | 0 + 0.74 |  |
|  | (1.2 V έως 12 V] | 4.0 + 0.5 |  |
|  | 10 V | 0 + 0.38 |  |
|  | (12 V έως 120 V] | 6.0 + 30 |  |
|  | (120 V έως 1050 V] | 6.0 + 100 |  |
|  | [1 kV έως 10 kV] | 136.0 + 0 |  |
| Τάση DC (Υλοποίηση)/ Μετρητικά Όργανα Τάσης | [1 μV έως 100 μV] | 0 + 0.01 | Διακρίβωση σύμφωνα με (i) EURAMET cg-15, (ii) πρότυπα του εργαστηρίου, (iii) εσωτερικές διαδικασίες του εργαστηρίου |
|  | (100 μV έως 1 mV] | 0 + 0.04 |  |
|  | (1 mV έως 5 mV] | 0 + 0.17 |  |
|  | (5 mV έως 10 mV] | 0 + 0.34 |  |
|  | (10 mV έως 220 mV] | 6.5 + 0.8 |  |
|  | (220 mV έως 2.2 V] | 4.0 + 0.8 |  |
|  | 1.018 V | 0 + 0.74 |  |
|  | (2.2 V έως 12 V] | 3.0 + 2.5 |  |
|  | 10 V | 0 + 0.38 |  |
|  | (12 V έως 22 V] | 3.0 + 4 |  |
|  | (22 V έως 220 V] | 4.0 + 40 |  |
|  | (220 V έως 1100 V] | 6.0 + 400 |  |

| Παράμετροι/ Αντικείμενο Διακρίβωσης | Περιοχή Μέτρησης | Διευρυμένη αβεβαιότητα μέτρησης (k=2)* | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- |
| Τάση AC (Μέτρηση)/ Πρότυπα Τάσης, Βαθμονομητές – Πηγές Τάσης | (12 mV έως 12 V] [1 Hz έως 40 Hz] (40 Hz έως 1 kHz] (1 kHz έως 20 kHz] (20 kHz έως 50 kHz] (50 kHz έως 100 kHz] (100 kHz έως 300 kHz] (300 kHz έως 1 MHz] (1 MHz έως 2 MHz] (2 MHz έως 4 MHz] (4 MHz έως 8 MHz] (8 MHz έως 10 MHz] | 0.007 + 0.004 0.007 + 0.002 0.014 + 0.002 0.03 + 0.002 0.08 + 0.002 0.3 + 0.01 1 + 0.01 1.5 + 0.01 4 + 0.07 4 + 0.08 15 + 0.1 | Διακρίβωση σύμφωνα με (i) EURAMET cg-15, (ii) πρότυπα του εργαστηρίου, (iii) εσωτερικές διαδικασίες του εργαστηρίου |
|  | (12 V έως 120 V] [1 Hz έως 40 Hz] (40 Hz έως 1 kHz] (1 kHz έως 20 kHz] (20 kHz έως 50 kHz] (50 kHz έως 100 kHz] (100 kHz έως 300 kHz] (300 kHz έως 1 MHz] | 0.02 + 0.004 0.02 + 0.002 0.02 + 0.002 0.035 + 0.002 0.12 + 0.002 0.4 + 0.01 1.5 + 0.01 |  |
|  | (120 V έως 700 V] [1 Hz έως 40 Hz] (40 Hz έως 1 kHz] (1 kHz έως 20 kHz] (20 kHz έως 50 kHz] (50 kHz έως 100 kHz] [0.7 kV έως 3 kV) [50 Hz έως 60Hz] [3 kV έως 7 kV] [50 Hz έως 60Hz] | 0.04 + 0.004 0.04 + 0.002 0.06 + 0.002 0.12 + 0.002 0.3 + 0.002 % Reading + V 0.577 + 0 0.211 + 0 |  |
| Τάση AC (Υλοποίηση)/ Μετρητικά Όργανα Τάσης (συνέχεια) Τάση AC (Υλοποίηση)/ Μετρητικά Όργανα Τάσης |  | parts per 106 output + μV | Διακρίβωση σύμφωνα με (i) EURAMET cg-15, (ii) πρότυπα του εργαστηρίου, (iii) εσωτερικές διαδικασίες του εργαστηρίου |
|  | [220 μV έως 2.2 mV) [10 Hz έως 20 Hz] (20 Hz έως 40 Hz] (40 Hz έως 20 kHz] (20 kHz έως 50 kHz] (50 kHz έως 100 kHz] (100 kHz έως 300 kHz] (300 kHz έως 500 kHz] (500 kHz έως 1 MHz] | 230 + 4 87 + 4 77 + 4 190 + 4 480 + 5 1000 + 10 1300 + 20 2600 + 20 |  |
|  | [22 mV έως 220 mV] [10 Hz έως 20 Hz] (20 Hz έως 40 Hz] (40 Hz έως 20 kHz] (20 kHz έως 50 kHz] (50 kHz έως 100 kHz] (100 kHz έως 300 kHz] (300 kHz έως 500 kHz] (500 kHz έως 1 MHz] | 230 + 12 87 + 7 77+ 7 190 + 7 440 + 17 800 + 20 1300 + 25 2600 + 45 |  |
|  | (220 mV έως 2.2 V] [10 Hz έως 20 Hz] (20 Hz έως 40 Hz] (40 Hz έως 20 kHz] (20 kHz έως 50 kHz] (50 kHz έως 100 kHz] (100 kHz έως 300 kHz] (300 kHz έως 500 kHz] (500 kHz έως 1 MHz] | 230 + 40 85 + 15 42 + 8 73 + 10 107 + 30 380 + 80 950 + 200 1600 + 300 |  |

| Παράμετροι/ Αντικείμενο Διακρίβωσης | Περιοχή Μέτρησης | Διευρυμένη αβεβαιότητα μέτρησης (k=2)* | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- |
| (συνέχεια) Τάση AC (Υλοποίηση)/ Μετρητικά Όργανα Τάσης |  | parts per 106 output + μV | Διακρίβωση σύμφωνα με (i) EURAMET cg-15, (ii) πρότυπα του εργαστηρίου, (iii) εσωτερικές διαδικασίες του εργαστηρίου |
|  | (2.2 V έως 22 V] [10 Hz έως 20 Hz] (20 Hz έως 40 Hz] (40 Hz έως 20 kHz] (20 kHz έως 50 kHz] (50 kHz έως 100 kHz] (100 kHz έως 300 kHz] (300 kHz έως 500 kHz] (500 kHz έως 1 MHz] (22 V έως 220 V] [10 Hz έως 20 Hz] (20 Hz έως 40 Hz] (40 Hz έως 20 kHz] (20 kHz έως 50 kHz] (50 kHz έως 100 kHz] (100 kHz έως 300 kHz] (300 kHz έως 500 kHz] (500 kHz έως 1 MHz] (220 V έως 1100 V] [50 Hz έως 1 kHz] (1 kHz έως 20 kHz] (20 kHz έως 30 kHz] έως 750 V] (30 kHz έως 50 kHz] (50 kHz έως 100 kHz] | 230 + 400 85 + 150 42 + 50 73 + 100 97 + 200 270 + 600 900 + 2000 1400 + 3200 230 + 4000 85 + 1500 50 + 600 77 + 1000 140 + 2500 850 + 16000 4300 + 40000 7500 + 80000 65 + 3500 135 + 6000 440 + 11000 440 + 11000 1600 + 45000 |  |
| Ένταση DC (Μέτρηση)/ Βαθμονομητές - Πηγές Έντασης |  | parts per 106 Reading + parts per 106 Range | Διακρίβωση σύμφωνα με (i) EURAMET cg-15, (ii) πρότυπα του εργαστηρίου, (iii) εσωτερικές διαδικασίες του εργαστηρίου |
|  | [10 nA έως 120 nA) | 30 + 400 |  |
|  | [0.12 μA έως 1.2 μA) | 20 + 40 |  |
|  | [1.2 μA έως 12 μA) | 20 + 10 |  |
|  | [12 μA έως 120 μA) | 20 + 8 |  |
|  | [0.12 mΑ έως 1.2 mΑ) | 20 + 5 |  |
|  | [1.2 mΑ έως 12 mΑ) | 20 + 5 |  |
|  | [12 mΑ έως 120 mΑ) | 35 + 5 |  |
|  | [0.12 Α έως 1.05 Α) [1.05 A έως 200 A] | 110 + 10 240 + 0 |  |
| Ένταση DC (Υλοποίηση)/ Μετρητικά Όργανα Έντασης |  | parts per 106 output + nA | Διακρίβωση σύμφωνα με (i) EURAMET cg-15, (ii) πρότυπα του εργαστηρίου, (iii) εσωτερικές διαδικασίες του εργαστηρίου |
|  | [10 μA έως 220 μA) | 37 + 6 |  |
|  | [0.22 mΑ έως 2.2 mΑ) | 33 + 7 |  |
|  | [2.2 mΑ έως 22 mΑ) | 33 + 40 |  |
|  | [22 mΑ έως 220 mΑ) | 42 + 700 |  |
|  | [0.22 Α έως 2.2 Α) | 70 + 12000 |  |
|  | [2.2 Α έως 11 Α] | 350 + 480000 |  |
| Μετρητικά Όργανα Έντασης τύπου τσιμπίδας |  | % Reading + mA |  |
|  | [10 Α έως 1000 Α] | 0.326 + 0 |  |

| Ένταση AC (Μέτρηση)/ Βαθμονομητές - Πηγές Έντασης | [10 μA έως 120 μA) [10 Hz έως 20 Hz) [20 Hz έως 45 Hz) [45 Hz έως 1 kHz] | % Reading + % Range 0.4 + 0.03 0.15 + 0.03 0.06 + 0.03 | Διακρίβωση σύμφωνα με (i) EURAMET cg-15, (ii) πρότυπα του εργαστηρίου, (iii) εσωτερικές διαδικασίες του εργαστηρίου |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [0.12 mA έως 120 mA) [10 Hz έως 20 Hz) [20 Hz έως 45 Hz) [45 Hz έως 100 Hz) [100 Hz έως 5 kHz) [5 kHz έως 20 kHz) [20 kHz έως 50 kHz) [50 kHz έως 100 kHz] | 0.4 + 0.02 0.15 + 0.02 0.06 + 0.02 0.03 + 0.02 0.06 + 0.02 0.4 + 0.04 0.55 + 0.15 |  |
|  | [120 mA έως 1.05 Α] [10 Hz έως 20 Hz) [20 Hz έως 45 Hz) [45 Hz έως 100 Hz) [100 Hz έως 5 kHz) [5 kHz έως 20 kHz) [20 kHz έως 50 kHz] [20 A έως 100 A) 50 Hz [100 A έως 700 A] 50 Hz (700 A έως 1000 A] 50 Hz [1 kA έως 10 kA] [50 έως 60 Hz] | 0.4 + 0.02 0.16 + 0.02 0.08 + 0.02 0.1 + 0.02 0.3 + 0.02 1 + 0.04 3.5 + 0 0.76 + 0 1.89 + 0 1.10 + 0 |  |
| Ένταση AC (Υλοποίηση)/ Μετρητικά Όργανα Έντασης |  | parts per 106 output + nA | Διακρίβωση σύμφωνα με (i) EURAMET cg-15, (ii) πρότυπα του εργαστηρίου, (iii) εσωτερικές διαδικασίες του εργαστηρίου |
|  | [0.22 mA έως 2.2 mA) [10 Hz έως 20 Hz) [20 Hz έως 40 Hz) [40 Hz έως 1 kHz) [1 kHz έως 5 kHz) [5 kHz έως 10 kHz] | 240 + 16 150 + 10 115 + 8 270 + 12 1000 + 65 |  |
|  | [2.2 mA έως 22 mA) [10 Hz έως 20 Hz) [20 Hz έως 40 Hz) [40 Hz έως 1 kHz) [1 kHz έως 5 kHz) [5 kHz έως 10 kHz] | 240 + 40 150 + 35 115 + 35 190 + 110 1000 + 650 |  |
|  | [0.22 mA έως 2.2 mA) [10 Hz έως 20 Hz) [20 Hz έως 40 Hz) [40 Hz έως 1 kHz) [1 kHz έως 5 kHz) [5 kHz έως 10 kHz] | 240 + 400 150 + 350 115 + 350 190 + 550 1000 + 5000 |  |
| Παράμετροι/ Αντικείμενο Διακρίβωσης | Περιοχή Μέτρησης | Διευρυμένη αβεβαιότητα μέτρησης (k=2)* | Παρατηρήσεις |
| (συνέχεια) Ένταση AC (Υλοποίηση)/ Μετρητικά Όργανα Έντασης |  | parts per 106 output + μA | Διακρίβωση σύμφωνα με (i) EURAMET cg-15, (ii) πρότυπα του εργαστηρίου, (iii) εσωτερικές διαδικασίες του εργαστηρίου |
|  | [22 mA έως 220 mA) [10 Hz έως 20 Hz) [20 Hz έως 40 Hz) [40 Hz έως 1 kHz) [1 kHz έως 5 kHz) [5 kHz έως 10 kHz] | 240 + 4 150 + 3.5 115 + 2.5 190 + 3.5 1000 + 10 |  |
|  | [220 mA έως 2.2 A) [20 Hz έως 1 kHz) [1 kHz έως 5 kHz) [5 kHz έως 10 kHz] | 250 + 35 420 + 80 6500 + 160 |  |
|  | [2.2 A έως 11 A] [40 Hz έως 1 kHz) [1 kHz έως 5 kHz) [5 kHz έως 10 kHz] [10 A έως 100 A) 50 Hz (50 Hz έως 400 Hz] [100 A έως 400 A] 50 Hz (50 Hz έως 400 Hz] (400 A έως 1000 A] 50 Hz | 440 + 170 900 + 380 3500 + 750 % Reading + A 3.2 + 0 8.4 + 0 0.32 + 0 0.86 + 0 0.083 + 0 |  |
| Μετρητικά Όργανα Έντασης τύπου τσιμπίδας |  |  |  |
| Αντίσταση DC (Υλοποίηση)/ Μετρητικά Όργανα Αντίστασης |  | parts per 106 | Διακρίβωση σύμφωνα με (i) EURAMET cg-15, (ii) πρότυπα του εργαστηρίου, (iii) εσωτερικές διαδικασίες του εργαστηρίου |
|  | 0 Ω | 40 μΩ |  |
|  | 10 μΩ | 42 |  |
|  | 100 μΩ | 23 |  |
|  | 1 mΩ | 19 |  |
|  | 10 mΩ | 13 |  |
|  | 100 mΩ | 13 |  |
|  | 1 Ω | 85 |  |
|  | 1.9 Ω | 85 |  |
|  | 10 Ω | 22 |  |
|  | 19 Ω | 22 |  |
|  | 100 Ω | 9.5 |  |
|  | 190 Ω | 9.5 |  |
|  | 1 kΩ | 8.0 |  |
|  | 1.9 kΩ | 8.0 |  |
|  | 10 kΩ | 85 |  |
|  | 19 kΩ | 8.0 |  |
|  | 100 kΩ | 10 |  |
|  | 190 kΩ | 10 |  |
|  | 1 ΜΩ | 17 |  |
|  | 1.9 ΜΩ | 18 |  |
|  | 10 ΜΩ | 34 |  |
|  | 19 ΜΩ | 42 |  |
|  | 100 ΜΩ | 100 |  |

| Παράμετροι/ Αντικείμενο Διακρίβωσης | Περιοχή Μέτρησης | Διευρυμένη αβεβαιότητα μέτρησης (k=2)* | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- |
| Αντίσταση DC (Μέτρηση) / Πρότυπες Αντιστάσεις |  | parts per 106 |  |
|  | [1 μΩ έως 10 μΩ) | 3000 | Διακρίβωση σύμφωνα με (i) EURAMET cg-15, (ii) πρότυπα του εργαστηρίου, (iii) εσωτερικές διαδικασίες του εργαστηρίου |
|  | [10 μΩ έως 100 μΩ) | 380 |  |
|  | [100 μΩ έως 1 mΩ) | 180 |  |
|  | [1 mΩ έως 10 mΩ) | 60 |  |
|  | [10 mΩ έως 100 mΩ) | 10 |  |
|  | [100 mΩ έως 1 Ω] | 7.3 |  |
|  | (1 Ω έως 10 Ω] | 7.3 |  |
|  | (10 Ω έως 100 Ω) | 11 |  |
|  | [100 Ω έως 1 kΩ) | 11 |  |
|  | [1 kΩ έως 10 kΩ] | 11 |  |
|  | (10 kΩ έως 100 kΩ] | 11 |  |
|  | (100 kΩ έως 1 ΜΩ] | 10 |  |
|  | (1 ΜΩ έως 10 ΜΩ] | 38 |  |
|  | (10 ΜΩ έως 100 ΜΩ] | 79 |  |
|  | (100 ΜΩ έως 1 GΩ] | 5900 |  |
| Αντίσταση AC (Μέτρηση)/ Πρότυπες Αντιστάσεις | 10 Ω | [220 μΑ έως 2.2 mA] | [50 Hz έως 125 Ηz] | 290 | Διακρίβωση σύμφωνα με (i) EURAMET cg-15, (ii) πρότυπα του εργαστηρίου, (iii) εσωτερικές διαδικασίες του εργαστηρίου |
|  | [100 Ω έως 10 kΩ] |  |  | 180 |  |
|  | 1 Ω | [2.2 mA έως 22 mA] |  | 290 |  |
|  | [10 Ω έως 1 kΩ] |  |  | 180 |  |
|  | 100 mΩ | [22 mA έως 220 mA] |  | 240 |  |
|  | [1 Ω έως 100 Ω] |  |  | 180 |  |
|  | 10 mΩ | [220 mA έως 2.2 A] |  | 340 |  |
|  | [100 mΩ έως 10 Ω] |  |  | 300 |  |
|  | [10 mΩ έως 100 mΩ] | [2.2 A έως 11 A] |  | 470 |  |
| Αντίσταση AC (Υλοποίηση)/ Μετρητικά Όργανα Αντίστασης | 10 mΩ | 10 A | [50 Hz έως 125 Ηz] | 1600 | Διακρίβωση σύμφωνα με (i) EURAMET cg-15, (ii) πρότυπα του εργαστηρίου, (iii) εσωτερικές διαδικασίες του εργαστηρίου |
|  | 100 mΩ | 3 A |  | 840 |  |
|  | 1 Ω | 1.4 A |  | 12000 |  |
|  | 10 Ω | 100 mA |  | 1300 |  |
|  | 100 Ω | 20 mA |  | 680 |  |
|  | 1 kΩ | 10 mA |  | 680 |  |
|  | 10 kΩ | 3 mA |  | 790 |  |

* Όπου η διευρυμένη αβεβαιότητα (με πιθανότητα κάλυψης 95% συνοδεύεται από την αντίστοιχη μονάδα μέτρησης, είναι απόλυτη, ενώ όπου δεν συνοδεύεται από μονάδα, είναι σχετική.

Η Μετρητική Ικανότητα Διακρίβωσης- Calibration & Measurement Capability (CMC), περιλαμβάνει το μετρούμενο μέγεθος, το εύρος μέτρησης και την αβεβαιότητα μέτρησης και εκφράζει τη μικρότερη αβεβαιότητα μέτρησης που μπορεί να επιτευχθεί κατά τη διάρκεια μίας διακρίβωσης.

Διεύθυνση Μονίμων Εγκαταστάσεων εργαστηρίου: Λεονταρίου 9, 15351 Κάντζα, Παλλήνη                  Αττικής.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Μ. Μπόμπουλος, Δ. Καϊμάρας, Μ. Βαλσαμάκης, Ε. Θήριος, Α. Πετράκος.

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 14.03.2023.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 90-7 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025: 2017, ισχύει μέχρι τις 02.07.2027.

Αθήνα, 07.09.2023

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.