Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F2/13 του Πιστοποιητικού Αρ. 559-5

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Διακριβώσεων της ΔΕΚΑ ΑΕΒΕ

| Μέγεθος / Αντικείμενο Διακρίβωσης | Περιοχή Μέτρησης | Μετρητική Ικανότητα Διακριβώσεων (k=2)* | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- |
| Μετρήσεις μάζας |
| Μάζα / Όργανα ζύγισης μη-αυτόματης λειτουργίας | 1 mg | 5,3 μg | Σύμφωνα με την οδηγία EURAMET cg-18/v.04 (11/2015) Χρήση πρότυπων σταθμών κλάσης κατά OIML Ρ-111-1 (2004): E2: 1 mg … 200 g Μέγιστο συνολικό φορτίο 611,11 g F1: 500 g … 5 kg Μέγιστο συνολικό φορτίο 11,0 kg F2: 10 kg … 20 kg Μέγιστο συνολικό φορτίο 30,0 kg M1: 20 kg Μέγιστο συνολικό φορτίο 280 kg Η διακρίβωση εκτελείται επί τόπου. |
|  | 2 mg | 5,3 μg |  |
|  | 5 mg | 5,3 μg |  |
|  | 10 mg | 6,9 μg |  |
|  | 20 mg | 8,1 μg |  |
|  | 50 mg | 11μg |  |
|  | 100 mg | 13 μg |  |
|  | 200 mg | 16 μg |  |
|  | 500 mg | 21 μg |  |
|  | 1 g | 27 μg |  |
|  | 2 g | 35 μg |  |
|  | 5 g | 43 μg |  |
|  | 10 g | 53 μg |  |
|  | 20 g | 70 μg |  |
|  | 50 g | 81 μg |  |
|  | 100 g | 0,13 mg |  |
|  | 200 g | 0,27 mg |  |
|  | 500 g | 1,1 mg |  |
|  | 1 kg | 4,4 mg |  |
|  | 2 kg | 11 mg |  |
|  | 5 kg | 23 mg |  |
|  | 10 kg | 43 mg |  |
|  | 20 kg | 0,28 g |  |
|  | 50 kg | 1,3 g |  |
|  | 100 kg | 3,8 g |  |
|  | 200 kg | 8,2 g |  |
|  | 300 kg | 13 g |  |
| Μετρήσεις θερμοκρασίας |
| Θερμοκρασία/ Αναλογικά και ψηφιακά θερμόμετρα άμεσης ανάγνωσης | [-78,5] oC | 0,13 oC | Μέθοδος βασισμένη στην COFRAC LAB GTA 08: 2012. |
|  | [-40 ... 250) oC | 0,047 oC |  |
|  | [250 ... 420) oC | 0,17 oC |  |
|  | [420 ... 600) oC | 1,3 oC |  |
|  | [600 ... 1000] oC | 1,8 oC |  |
|  | [-78,5] oC | 0,13 oC | Μέθοδος βασισμένη στην COFRAC LAB GTA 08: 2012. Η διακρίβωση εκτελείται επί τόπου. |
|  | [-30 ... 150) oC | 0,10 oC |  |
|  | [150 ... 420] oC | 0,17 oC |  |
| Θερμοκρασία/ Θερμόμετρα διαστολής υγρού ολικής και μερικής βύθισης | [-40 ... 250] oC | 0,047 oC | Μέθοδος βασισμένη στην οδηγία NIST “Liquid in – Glass Thermometer Calibration Service”, 1988. |
| Θερμοκρασία/ Αναλογικά, ψηφιακά θερμόμετρα άμεσης ανάγνωσης για μετρήσεις θερμοκρασίας αέρα, καταγραφικά θερμοκρασίας | [-40 ... 5) oC | 0,36 oC | Συγκριτική μέθοδος. |
|  | [5 ... 15) oC | 0,31 oC | Συγκριτική μέθοδος. Η διακρίβωση μπορεί να εκτελεστεί και επί τόπου. |
|  | [15 ... 35) oC | 0,16 oC |  |
|  | [35 ... 50] oC | 0,27 oC |  |
|  | (50 ... 70] oC | 0,36 oC | Συγκριτική μέθοδος. |
| Θερμοκρασία / Μεταδότες θερμοκρασίας με αναλογικό σήμα εξόδου σε mA ή V συνδεδεμένοι με αισθητήριο θερμοκρασίας | [-40 ... 250] oC | 0,050 oC | Μέθοδος βασισμένη στην DKD-R 5-1:2018. |
| Θερμοκρασία / Μεταδότες θερμοκρασίας με αναλογικό σήμα εξόδου σε mA ή V, συνδεδεμένος με αισθητήριο θερμοκρασίας για μετρήσεις θερμοκρασίας αέρα | [-40 ... 5) oC | 0,40 oC | Μέθοδος βασισμένη στην DKD-R 5-1:2018. |
|  | [5 ... 15) oC | 0,31 oC |  |
|  | [15 ... 35) oC | 0,16 oC |  |
|  | [35 ... 50] oC | 0,27 oC |  |
|  | (50 ... 70] oC | 0,40 oC |  |
| Θερμοκρασία/ Κλιματιστικοί και ισόθερμοι θάλαμοι, Επωαστικοί & Εργαστηριακοί κλίβανοι και κλίβανοι αποστείρωσης, Ψυγεία, Καταψύκτες με ή χωρίς κυκλοφορία αέρα, χωρητικότητας έως 2000 l, | [-40 ... 20] oC | 0,20 oC | Σύμφωνα με την DKD-R 5-7:2018 με τη χρήση αισθητήρων Pt 100. Διακρίβωση σε ολόκληρο τον όγκο ή σε επιλεγμένα σημεία του θαλάμου. Η διακρίβωση μπορεί να εκτελεστεί και επί τόπου. |
|  | [20 ... 140] oC | 0,10 oC |  |
|  | [140 ... 250] oC | 0,20 oC |  |
| Μετρήσεις σχετικής υγρασίας |
| Σχετική υγρασία/ Αναλογικά και ψηφιακά όργανα μέτρησης σχετικής υγρασίας, καταγραφικά σχετικής υγρασίας, μεταδότες υγρασίας με αναλογικό σήμα εξόδου σε mA ή V, συνδεδεμένα με αισθητήριο υγρασίας | [15 … 30) % RH | 1,0 % RH | Μέθοδος βασισμένη στην οδηγία NPL “A guide to the measurement of humidity”, 1996. Η διακρίβωση πραγματο-ποιείται στους 25οC. Η διακρίβωση μπορεί να εκτελεστεί και επί τόπου. |
|  | [30 … 75) % RH | 1,3 % RH |  |
|  | [75 … 95] % RH | 1,6 % RH |  |
| Σχετική υγρασία/ Αναλογικά και ψηφιακά όργανα μέτρησης σχετικής υγρασίας, Μεταδότες υγρασίας με αναλογικό σήμα εξόδου σε mA ή V, συνδεδεμένα με αισθητήριο υγρασίας | [15 … 30) % RH | 1,0 % RH | Μέθοδος βασισμένη στην οδηγία NPL “A guide to the measurement of humidity”, 1996. Η διακρίβωση πραγματο-ποιείται στους 40οC. Η διακρίβωση μπορεί να εκτελεστεί και επί τόπου. |
|  | [30 … 75) % RH | 1,5 % RH |  |
|  | [75 … 95] % RH | 1,8 % RH |  |
| Μετρήσεις πίεσης |
| Πίεση/ Αναλογικά & ψηφιακά όργανα μέτρησης θετικής ή αρνητικής σχετικής πίεσης άμεσης ανάγνωσης (αερίου μέσου) | [-1000 … -125] Pa | 1,2 Pa | Διακρίβωση σύμφωνα με την DKD-R 6-1:2014. Η διακρίβωση μπορεί να εκτελεστεί και επί τόπου. |
|  | [-100 … -12,5] Pa | 0,35 Pa |  |
|  | (12,5 …100] Pa | 0,35 Pa |  |
|  | [125…1000] Pa | 1,2 Pa |  |
|  | [3 ... 25) kPa | 1,3 Pa |  |
|  | [25 ... 40) kPa | 20 Pa |  |
|  | [40 ... 130) kPa | 11 Pa |  |
|  | (130 … 400) kPa | (8·10-5·p) kPa όπου p: πίεση σε kPa |  |
|  | [400 … 1250) kPa | 0,10 kPa |  |
|  | (1,25 … 4,0] MPa | (8·10-2·p) kPa όπου p: πίεση σε MPa |  |
| Πίεση/ Αναλογικά & ψηφιακά όργανα μέτρησης σχετικής πίεσης, άμεσης ανάγνωσης (μέσου απιονισμένου νερού) | [1,25 … 4) MPa | (8·10-2·p) kPa όπου p: πίεση σε MPa | Διακρίβωση σύμφωνα με την DKD-R 6-1:2014. Η διακρίβωση μπορεί να εκτελεστεί και επί τόπου. |
|  | [4 … 6) MPa | 3,0 kPa |  |
|  | [6 … 10) MPa | 5,0 kPa |  |
|  | [ 10 … 16) MPa | 8,0 kPa |  |
|  | [16 … 20) MPa | 10 kPa |  |
|  | [20… 40) MPa | 20 kPa |  |
|  | [40 … 100] MPa | 50 kPa |  |
| Πίεση/ Αναλογικά & ψηφιακά όργανα μέτρησης σχετικής πίεσης άμεσης ανάγνωσης (μέσου λαδιού) | [1 … 10) MPa | (6,9·10-5·p + 1,4·10-4) MPa όπου p: πίεση σε MPa | Διακρίβωση σύμφωνα με την DKD-R 6-1:2014, με χρήση ζυγού πίεσης (DWT).. |
|  | [10 … 100] MPa | (1,3·10-4·p – 1,0·10-3) MPa όπου p: πίεση σε MPa |  |
| Πίεση/ Αναλογικά & ψηφιακά όργανα μέτρησης απόλυτης πίεσης, περιλαμβανομένων βαρομέτρων, άμεσης ανάγνωσης (αερίου μέσου) | [5 ... 80) kPa abs | 80 Pa | Διακρίβωση σύμφωνα με την DKD-R 6-1:2014 |
|  | [80 … 120) kPa abs | 20 Pa |  |
|  | [120 … 160) kPa abs | 80 Pa |  |
|  | [0,16 … 1,6] MPa abs | 0,80 kPa |  |

* 	Όπου η αβεβαιότητα συνοδεύεται από την αντίστοιχη μονάδα μέτρησης, είναι απόλυτη, ενώ όπου δεν συνοδεύεται από μονάδα, είναι σχετική.

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις, Πολυδεύκους 40, 18545 Πειραιάς.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Σ. Κρητικός, Α. Λιμνιάτης, Π. Μέρμηγκας, Β. Παρούτσας

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 31.05.2021.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 559-5, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι τις 31.05.2025.

Αθήνα, 30.09.2021

Σπυρίδων Ποδάρας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.