Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F2/9 του Πιστοποιητικού Αρ. 547-5 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας της ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΕΜΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ο.Ε. για τη διενέργεια διακριβώσεων

| Μέγεθος / Αντικείμενο Διακρίβωσης | Περιοχή Μέτρησης | Μετρητική Ικανότητα Διακριβώσεων (k=2) * | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- |
| Μετρήσεις ταχύτητας ανέμου |
| Ταχύτητα αέρα / Ανεμόμετρα κυπέλλων, ανεμόμετρα έλικας, ανεμόμετρα υπερήχων, hot wires/films, μετρητές ταχύτητας ανέμου Όργανα άμεσης οπτικής ανάγνωσης. Όργανα με αναλογική έξοδο 0 … 20 mA, 0 … 10VDC Όργανα παλμικής εξόδου | 4 m/s … 16 m/s | 0,13 m/s (στα 4m/s) 0,08 m/s (στα 10m/s) 0,10 m/s (στα 16m/s) | IEC61400-12-1: 2017, Annex F Η διακρίβωση εκτελείται σε αεροσήραγγα κλειστού τύπου |
|  | 1 m/s … 30 m/s | 0.19 m/s (στα 1m/s) 0.16 m/s (στα 2m/s) (για ταχύτητες 4 – 16 m/s, βλ. αβεβαιότητες πιο πάνω) 0.14 m/s (στα 20m/s) 0.19 m/s (στα 30m/s)) | Διακρίβωση σύμφωνα με την εσωτερική διαδικασία CLP-07 βασισμένη στο: IEC61400-12-1: 2017, Annex F Η διακρίβωση εκτελείται σε αεροσήραγγα κλειστού τύπου |
| Μετρήσεις διεύθυνσης ανέμου |
| Κατεύθυνση ανέμου / Αισθητήρες κατεύθυνσης ανέμου: Ποτενσιομετρικοί αισθητήρες με έξοδο τάση Αισθητήρες με σειριακή έξοδο Αισθητήρες συνδεδεμένοι με μονάδες προσαρμογής Αισθητήρες συνδεδεμένοι με ψηφιακές/αναλογικές συσκευές (ανεμόμετρα υπερήχων, ανεμόμετρα υπέρθερμου σύρματος, ανεμόμετρα προπέλας 2-3 αξόνων) | 0°… 360° | ±0,8° | IEC61400-12-1:2017, Annex N Η διακρίβωση εκτελείται σε αεροσήραγγα κλειστού τύπου |
| Μετρήσεις Θερμοκρασίας |
| Θερμοκρασία / Μεταδότες θερμοκρασίας με αναλογικό σήμα εξόδου σε mA ή V συνδεδεμένοι με αισθητήριο θερμοκρασίας | -20oC…90oC | ±38 mK | Συγκριτική διακρίβωση σύμφωνα με την εσωτερική διαδικασία CLP-05 που βασίζεται στο: DKD-R-5-1: 2018 με χρήση πρότυπου θερμομέτρου πλατίνας και αναδευόμενου λουτρού |
| Μετρήσεις Πίεσης |
| Πίεση / Αισθητήρες απόλυτης πίεσης με αναλογική ή ψηφιακή μονάδα ανάγνωσης | 500 … 1100 hPa | ±0,21 hPa | Συγκριτική διακρίβωση σύμφωνα με την εσωτερική διαδικασία CLP-08 που βασίζεται στην οδηγία: DKD-R 6-1: 2014 με χρήση βαρομέτρου αναφοράς και θαλάμου ελεγχόμενης πίεσης |
| Μετρήσεις ηλεκτρικών μεγεθών |
| Τάση DC / Καταγραφικά, πολύμετρα, μετρητικά όργανα συνεχούς τάσης | 1μV … 100mV | 0,0050%Voltage + 3,5 μV | Συγκριτική διακρίβωση σύμφωνα με την εσωτερική διαδικασία CLP10-02 που βασίζεται στο: EURAMET cg15, v.3: 2015 |
|  | >100mV … 1V | 0,0035%Voltage + 7 μV |  |
|  | >1V … 10V | 0,0030%Voltage + 0,05 mV |  |
|  | >10V … 30V | 0,0040%Voltage + 0,6 mV |  |
| Ένταση DC / Καταγραφικά, πολύμετρα, μετρητικά όργανα συνεχούς έντασης | 100 μΑ | 0,05%Amperage + 0,025 μΑ |  |
|  | >100μΑ … 1 mA | 0,05%Amperage + 0,06 μΑ |  |
|  | >1mA … 10 mA | 0,05%Amperage + 2 μΑ |  |
|  | >10mA …20 mA | 0,05%Amperage + 5 μΑ |  |
| Συχνότητα / Καταγραφικά, πολύμετρα, μετρητικά όργανα συχνότητας | 1 … 500 Ηz | ±0,2 Hz |  |

* Όπου η αβεβαιότητα συνοδεύεται από την αντίστοιχη μονάδα μέτρησης, είναι απόλυτη, ενώ όπου δεν συνοδεύεται από μονάδα, είναι σχετική.

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου, Θεοτοκοπούλου 24, 153 44 Γέρακας Αττικής και αεροσήραγγα Ε.Μ.Π.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Ε. Μορφιαδάκης, Κ. Παπαδόπουλος

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 18 Μαίου 2021.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 547-5, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025: 2017, ισχύει μέχρι τις 18.5.2025.

Αθήνα, 28 Ιουλίου 2021

Σπυρίδων Ποδάρας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.