Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F2/19 του Πιστοποιητικού Αρ. 383-5

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Διακριβώσεων της Αναλυτικές Συσκευές Α.Ε.

| Αντικείμενο Διακρίβωσης / Παράμετροι | Περιοχή Μέτρησης | Διευρυμένη αβεβαιότητα μέτρησης (k=2)* | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- |
| Φασματοφωτομετρικές μετρήσεις |
| Φασματοφωτόμετρα ορατού και υπεριώδους φωτός | Ορατό φάσμα 0 έως 1,5 AU | 8,1 mAU | Σύμφωνα με τις οδηγίες: ASTM E 275-08(2022) European Pharmacopoeia method 2.2.25 Absorption Spectro-photometry, Ultraviolet and Visible (Edition 10) Περιοχή Μέτρησης: 230 nm έως 400nm (υπεριώδες) και 400 έως 700 nm (ορατό). Η διακρίβωση εκτελείται και επί τόπου. |
|  | Υπεριώδες φάσμα 0 έως 1,5 AU | 5,8 mAU |  |
| Μετρήσεις θερμοκρασίας |
| Aναλογικά & ψηφιακά θερμόμετρα άμεσης ανάγνωσης | -20οC έως 200οC | 0,16οC | Σύμφωνα με την οδηγία COFRAC LAB GTA 08:2017 Με τη χρήση λουτρών και θερμομέτρου αντίστασης λευκοχρύσου |
|  | 0οC | 0,09οC | Σύμφωνα με την οδηγία COFRAC LAB GTA 08:2017 Με τη χρήση λουτρού νερού-πάγου και θερμομέτρου αντίστασης λευκοχρύσου |
|  | 200οC έως 350οC | 0,92οC | Σύμφωνα με την οδηγία COFRAC LAB GTA 08:2017 Με τη χρήση διακριβωτή θερμοκρασίας και θερμομέτρου αντίστασης λευκοχρύσου |
| Κλιματικοί και ισοθερμικοί θάλαμοι, κλίβανοι, ψυγεία, φούρνοι, επωαστήρες, καταψύκτες / Eσωτερικός όγκος έως 2000 l | -20οC έως 100οC | 0,47οC | Σύμφωνα με τις οδηγίες: EN 60068-3-5:2018 DKD-R 5-7:2018 με τη χρήση θερμοζευγών τύπου Κ (μέθοδοι A,B,C) Το εύρος 200οC έως 350οC καλύπτεται μόνο με τη μέθοδο C Η διακρίβωση εκτελείται και επί τόπου |
|  | 100οC έως 200οC | 0,70οC |  |
|  | 200οC έως 350οC | 1,2οC |  |
| Μετρήσεις σχετικής υγρασίας |
| Θάλαμοι ελεγχόμενης σχετικής υγρασίας με συστήματα κυκλοφορίας αέρα / Eσωτερικός όγκος έως 2000 l (κλιματικοί θάλαμοι) | [35 έως 95) % RH στους 25οC | 1,7 % RH | Σύμφωνα με την οδηγία DKD-R 5-7:2018 (μέθοδοι A,B,C) |
| Μετρήσεις μάζας |
| Όργανα ζύγισης μη-αυτόματης λειτουργίας | 10 g | 3,5(10-6 | Σύμφωνα με την οδηγία EURAMET cg18 (v4.0) :2015 Χρησιμοποιούμενα πρότυπα βάρη κλάσης E2 κατά OIML: 1 mg έως 200 g, 50 g, 100 g, 2 x 500 g, 3 x 1000 g, 2000 g Η διακρίβωση εκτελείται επί τόπου |
|  | 20 g | 2,3(10-6 |  |
|  | 50 g | 1,1(10-6 |  |
|  | 100 g | 9,0(10-7 |  |
|  | 200 g | 8,9(10-7 |  |
|  | 500 g | 9,3(10-7 |  |
|  | 1000 g | 9,0(10-7 |  |
|  | 2000 g | 9,0(10-7 |  |
|  | 5000 g | 9,1(10-7 |  |
|  | 5500 g | 9,0(10-7 |  |
| Μετρήσεις Όγκου |
| Πιπέτες εμβόλου | 20 μl έως 100 μl | 0,50 % | -Σύμφωνα με τις οδηγίες: ISO 8655-6:2022 ISO/TR 20461:2000 |
|  | 100 μl έως 1000 μl | 0,25 % |  |
|  | 1 ml έως 10 ml | 0,15 % |  |

* Όπου η διευρυμένη αβεβαιότητα (με πιθανότητα κάλυψης 95%) συνοδεύεται από την αντίστοιχη μονάδα μέτρησης, είναι

απόλυτη, ενώ όπου δεν συνοδεύεται από μονάδα, είναι σχετική.

Η Μετρητική Ικανότητα Διακρίβωσης - Calibration & Measurement Capability (CMC), περιλαμβάνει το μετρούμενο μέγεθος, το εύρος μέτρησης και την αβεβαιότητα μέτρησης και εκφράζει τη μικρότερη αβεβαιότητα μέτρησης που μπορεί να επιτευχθεί κατά τη διάρκεια μίας διακρίβωσης.

Διεύθυνση μόνιμων εγκαταστάσεων εργαστηρίου : Τζαβέλλα  9, 152 31 Χαλάνδρι.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Χαράλαμπος Περδίκης.

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 06.09.2023.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 383-5, κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017, έχει παραταθεί με απόφαση του ΕΣΥΔ και ισχύει μέχρι την 23.06.2024.

Αθήνα, 21.03.2024

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.